## Accettazione
ACCETTAZIONE
DOSE IN ARIA (FREE IN AIR)
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) con CI
Posizionare la CI a sbalzo centrata all’isocentro.
Dose free in air
kV | mA | collimazione (mm) | tempo rot (s) | FOV | n. fette | CT exposure (mGycm) | Time (ms) | posiz
120 | 100 | 10 | 1 | head | 1 |  |  | aria
120 | 100 | 10 | 1 | head | 1 |  |  | aria
120 | 100 | 10 | 1 | head | 1 |  |  | aria
80 | 100 | 10 | 1 | head | 1 |  |  | aria
100 | 100 | 10 | 1 | head | 1 |  |  | aria
140 | 100 | 10 | 1 | head | 1 |  |  | aria
ACQUISIZIONI SPIRALI con dose probe
Protocollo TC scelto su Ocean: |  |  | Revolution EVO
Posizionare la dose probe a sbalzo centrata all’isocentro.
kV | mA | collimazione (mm) | PITCH | tempo rot (s) | FOV | CTDI 100 (mGy) | posiz
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  | aria
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  | aria
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  | aria
80 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  | aria | [7 empty] | QA phantom | run phantom centering
100 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  | aria
140 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  | aria
DOSE IN FANTOCCIO – CAMERA A IONIZZAZIONE (HEAD-BODY)
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) con CI
kV | mA | collimazione (mm) | tempo rot (s) | FOV | CT exposure (mGycm) | Time (ms) | posiz | CTDI vol TC
80 | 100 | 10 | 1 | head |  |  | centro
100
120
140
80 | [6 empty] | h 12
100
120
140
80 | [6 empty] | h 3
100
120
140
80 | [6 empty] | h 6
100
120
140
80 | [6 empty] | h 9
100
120
140
kV | mA | collimazione (mm) | tempo rot (s) | FOV | CT exposure (mGycm) | Time (ms) | posiz | CTDI vol TC
80 | 300 | 10 | 1 | large body |  |  | centro
100
120
140
80 | [6 empty] | h 12
100
120
140
80 | [6 empty] | h 3
100
120
140
80 | [6 empty] | h 6
100
120
140
80 | [6 empty] | h 9
100
120
140
DOSE IN FANTOCCIO – DIODO DOSE PROFILER (HEAD-BODY)
ACQUISIZIONI SPIRALI con dose probe
Protocollo TC scelto su Ocean: |  |  | Revolution EVO
kV | mA | collimazione (mm) | pitch | tempo rot (s) | FOV | posiz | CTDI 100 (mGy) | CTDI w (mGy) | CTDI vol (mGy) | CTDIvol TC (mGy) | Δ%
120 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
80 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
100 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
140 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 50 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 200 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 40 | 0.984 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 20 | 0.531 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 40 | 0.516 | 1 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 20 | 0.969 | 0.35 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 20 | 0.969 | 0.7 | head | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
80 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! | Nel software piranha uso fantoccio head. | Non inseirta nel report, serve come nostra baseline. | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline
100 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! |  | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline
120 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! |  | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline
140 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! |  | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline | non inseirta nel report, serve come nostra baseline
No altre collimazioni (2.5, 5, 10… possibili solo in assiale)
kV | mA | collimazione (mm) | pitch | tempo rot (s) | FOV | posiz | CTDI 100 (mGy) | CTDI w (mGy) | CTDI vol (mGy) | CTDIvol TC (mGy) | Δ%
120 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
80 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
100 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
140 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 200 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 500 | 20 | 0.969 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 40 | 0.984 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 20 | 0.531 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 40 | 0.516 | 1 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 20 | 0.969 | 0.35 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | 300 | 20 | 0.969 | 0.7 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0!
MODULAZIONE DELLA CORRENTE – fantocci head e body
ACQUISIZIONE SPIRALE CON MODULAZIONE CORRENTE ATTIVA
Usare fantoccio HEAD e BODY adiacenti (oppure due acquisizioni separate)
Posizione di scansione [mm] | Corrente [mA] | Rumore nelle fette centrali (dev std) [HU]
-160
-120
-80
-40
-20
-10
0
10
20
40
80
120
160
EFFICIENZA GEOMETRICA – pellicola gafchromica
ACQUISIZIONI ASSIALI con pellicola gafchromica
Tensione [kV] | Corrente [mA] | Tempo rot. [s] | FOV [mm]
120 | 100 | 1 | 250
Collimazione nominale [mm] | Collimazione misurata [mm] | Δ [%] | Efficienza indicata TC
1.25 |  | #DIV/0!
2.5 |  | #DIV/0!
5 |  | #DIV/0!
10 |  | #DIV/0!
20 |  | #DIV/0!
40 |  | #DIV/0!
VERIFICA FUNZIONAMENTO METODI DI RICOSTRUZIONE ITERATIVI
ACQUISIZIONI ASSIALI della parte uniforme del Catphan o del fantoccio proprietario
Tensione [kV] | collimazione [mm] | tempo rot. [s] | FOV [mm]
120 | 10 | 1 | head
Prima serie (dose cost.) |  |  |  | Seconda serie (rumore cost.)
Livello ricostruzione iterativa [%] | mAs | Rumore (dev std) [HU] |  | Livello ricostruzione iterativa [%] | mAs (valori dal costruttore) | Rumore (dev std) [HU]
0 | 200 |  |  | 0 | 200
10 |  |  |  | 10 | 180
20 |  |  |  | 20 | 160
30 |  |  |  | 30 | 140
40 |  |  |  | 40 | 120
50 |  |  |  | 50 | 100
60 |  |  |  | 60 | 80
70 |  |  |  | 70 | 60
80 |  |  |  | 80 | 40
90 |  |  |  | 90 | 20
100 |  |  |  | 100 | 10

## Accettazione - Catphan
CATPHAN 700
PROTOCOLLO DI ACQUISIZIONE CATPHAN
1) Laser su fetta di centratura (zero)
2) Verifica centratura
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | Fetta | kV | mA | Tempo rot. [s] | Spessore fetta minimo [mm] | Collimazione | FOV [mm]
| tutti | assiale | HEAD | Centratura | 120 | 200 | 1 | 0.625 | 20 x 0,625 | 250
3) Acquisizioni assiali
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | Fetta | kV | mA | Tempo rot. [s] | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm]
| tutti | assiale | HEAD | Centratura | 120 | 200 | 1 | 0.625 | 20 x 0,625 | 250
[8 empty] | 1.25 | 20 x 0,625
[8 empty] | 2.5 | 20 x 0,625
[8 empty] | 5 | 20 x 0,625
[8 empty] | 10 | 20 x 0,625
4) Acquisizioni spirali
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | kV | mA | Tempo rot. [s] | Pitch | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm] | Estensione [mm]
| tutti | spirale | HEAD | 120 | 200 | 1 | 1 | 2.5 | 32 x 0,625 | 250 | [-10; +180]
300
| accettazione |  |  | 80 | 200
100
140
|  |  |  | 120 |  |  |  | minimo (es. 0,625) | ??? x minimo
ANALISI DELLE IMMAGINI
Utilizzare sempre le acquisizioni SPIRALI eccetto per l’analisi dello spessore di fetta
Rumore | [6 empty] | Da fare anche a un diverso spessore di fetta?
Utilizzare due fette uniformi consecutive + ROI centrale circolare diametro 2 cm
mA | 200
Fetta unif. | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
1
2
mA | 300
Fetta unif. | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
1
2
Numero CT medio e uniformità numero TC
Utilizzare una fetta uniforme + 5 ROI circolari diametro 2 cm (una centrale e quattro a 1 cm dal bordo della zona omogenea)
mA | 200
ROI | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
centrale
h. 3
h. 6
h. 9
h. 12
Accuratezza numero TC
Utilizzare la fetta di centratura + ROI su inserti di densità nota
mA | 200
kV | 80 | 100 | 120 | 140
Materiale | Media [HU]
Air
Acrylic
Bone50
LDPE
Bone20
Teflon®
Polystyrene
Delrin®
Lung
PMP
Risoluzione spaziale
Utilizzare la fetta con il pin della PSF + plugin Spice-CT → MTF in ImageJ oppure software di analsi
mA | 200
MTF | Misura [lp/cm] (software MTF wire)
50%
10%
2%
Accuratezza spessore fetta
Utilizzare le acquisizioni ASSIALI della fetta di centratura
Considerare gli inserti inclinati + plugin ImageJ Catphan → analisi thickness oppure software di analisi
mA | 200
Spessore impostato [mm] | Collimazione | Spessore misurato [mm]
0.625 | 20 x 0,625
1.25 | 20 x 0,625
2.5 | 20 x 0,625
5 | 20 x 0,625
10 | 20 x 0,625
Risoluzione di contrasto
Utilizzare l’inserto di contrasto
mA | 200
Presenza artefatti
Sono presenti artefatti di impatto clinico? |  |  | No
Slice sensitivity profile
Utilizzare modulo di risoluzione del Catphan + ROI sul pin metallico per la PSF nelle slice ad esso adiacenti (prima e dopo)
| mA | 200
| Spessore fetta minimo [mm] | 0.625
| Slice | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU] | Diff max-bkg [HU]
| Background | 1 | [5 empty] | /
ROI sul pin metallico | 1 | 2 | [5 empty] | 0
| 2 | 3 | [5 empty] | 0
| 3 | 4 | [5 empty] | 0
| 4 | 5 | [5 empty] | 0
| 5 | 6 | [5 empty] | 0
| 6 | 7 | [5 empty] | 0
| 7 | 8 | [5 empty] | 0
| 8 | 9 | [5 empty] | 0
| 9 | 10 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Max [HU] | 0
[7 empty] | Max/2 [HU] | 0
Nessun valore maggiore
Nessun valore o primo elemento
Nessun valore maggiore
Nessun valore o primo elemento
#VALUE!
Nessun valore minore
Nessun valore o primo elemento
Nessun valore corrispondente
Nessun valore o primo elemento
#VALUE!
[7 empty] | FVHM [mm] | #VALUE!

## Report Accettazione
CONTROLLO DI QUALITA' SU SISTEMI DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
Controllo del |  | 2022-01-18
Tipologia di controllo |  | Prova di accettazione
Azienda |  | A.O. Ordine Mauriziano
Sala / Unità operativa |  | DEA – PS
Apparecchiatura |  | TC
Marca / Modello |  | GE Revolution EVO
S/N tubo |  | 5401074 S/N 120265BA4 (feb2024)
Operatori |  | Isoardi, Cutaia, Farina, Barboni
DOSE IN ARIA
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) – Camera a ionizzazione Pencil 10cm
Riproducibilità del CTDI
kV | mA | collimazione [mm] | tempo rot (s) | FOV
120 | 100 | 10 | 1 | head
# misura | Dose free air [mGy*cm] | % media | Risultato
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
mA | collimazione [mm] | tempo rot (s) | FOV
100 | 10 | 1 | head
kV | Dose free air [mGy*cm] | CTDI100 free in air [mGy]
80 | 0 | 0
100 | 0 | 0
120 | 0 | 0
140 | 0 | 0
risultato linearità | 0.9969 | ok
ACQUISIZIONI SPIRALI – Diodo CT dose profiler
Protocollo Ocean: | Revolution EVO
Riproducibilità del CTDI
kV | mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head
# misura | Dose free air [mGy*cm] | % media | Risultato
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head
kV | CTDI [mGy]? Dose free air? [mGy*cm] | Controllare che output dà il diodo
80 | 0
100 | 0
120 | 0
140 | 0
risultato linearità | 0.9969 | ok
DOSE IN FANTOCCIO
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) – Camera a ionizzazione Pencil 10cm
Variazione del CTDI in funzione della tensione |  |  |  | AGGIUNGERE GRAFICI DA QUI
Fantoccio HEAD
mA | collimazione [mm] | tempo rot (s) | FOV
100 | 10 | 1 | head
Tensione [kV] | CTDI100 centro [mGy] | CTDI100 h12 [mGy] | CTDI100 h3 [mGy] | CTDI100 h6 [mGy] | CTDI100 h9 [mGy]
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tensione [kV] | CTDIw = CTDIvol [mGy] | CTDI vol TC [mGy] | Δ% CTDI vol | Risultato (c.a.<20%)
80 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Fantoccio BODY
mA | collimazione [mm] | tempo rot (s) | FOV
0 | 0 | 0 | 0
Tensione [kV] | CTDI100 centro [mGy] | CTDI100 h12 [mGy] | CTDI100 h3 [mGy] | CTDI100 h6 [mGy] | CTDI100 h9 [mGy]
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tensione [kV] | CTDIw = CTDIvol [mGy] | CTDI vol TC [mGy] | Δ% CTDI vol | Risultato
80 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ACQUISIZIONI SPIRALI – Diodo CT dose profiler
Protocollo Ocean: | Revolution EVO
Fantoccio HEAD
Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline
Tensione [kV] | mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
120 | 100 | 20 | 0.969 | 1 | head
Riproducibilità del CTDI
# misura | CTDIvol [mGy] | % media | Risultato
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
Tensione [kV] | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
80 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della corrente
Corrente [mA] | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
50 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione di collimazione e pitch
collimazione [mm] | pitch | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
20 | 0.969 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 0.984 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 0.531 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 0.516 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione del tempo di rotazione
tempo rot (s) | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
0.35 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.7 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Riferimenti con FOV body e fantoccio head
Tensione [kV] | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy]
80 | 0 | 0
100 | 0 | 0
120 | 0 | 0
140 | 0 | 0
Fantoccio BODY
Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline
Tensione [kV] | mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
120 | 300 | 20 | 0.969 | 1 | large body
Riproducibilità del CTDI
# misura | CTDIvol [mGy] | % media | Risultato
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
Tensione [kV] | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
80 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della corrente
Corrente [mA] | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
500 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione di collimazione e pitch
collimazione [mm] | pitch | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
20 | 0.969 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 0.984 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 0.531 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 0.516 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione del tempo di rotazione
tempo rot (s) | CTDIvol[mGy] | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
0.35 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.7 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
CALCOLO FATTORI pH e pB
Collimazione [mm] | 10
Fantoccio | Acquisizione (dosimetro) | Tensione [kV] | CTDI100 free in air [mGy] | CTDIvol in fantoccio [mGy] | pH / pB
HEAD | Assiale (camera a ionizzazione) | 80 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 120 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 140 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Spirale (diodo dose profiler) | 80 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 120 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 140 | 0 | 0 | #DIV/0!
BODY | Assiale (camera a ionizzazione) | 80 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 120 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 140 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Spirale (diodo dose profiler) | 80 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 120 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 140 | 0 | 0 | #DIV/0!
MODULAZIONE DELLA CORRENTE
Posizione di scansione [mm] | Corrente [mA] | Rumore nelle fette centrali (dev std) [HU] |  | Differenza rumore fette centrali body-head [%] | (toll. < 30%)
-160 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #VALUE!
-120 | 0 | 0
-80 | 0 | 0
-40 | 0 | 0
-20 | 0 | 0
-10 | 0 | 0
0 | 0 | 0
10 | 0 | 0
20 | 0 | 0
40 | 0 | 0
80 | 0 | 0
120 | 0 | 0
160 | 0 | 0
EFFICIENZA GEOMETRICA
Tensione [kV] | Corrente [mA] | Tempo rot. [s] | FOV [mm]
120 | 100 | 1 | 250
Collimazione nominale [mm] | Collimazione misurata [mm] | Δ [%] | Efficienza indicata TC
1.25 | 0 | #DIV/0! | 0%
2.5 | 0 | #DIV/0! | 0%
5 | 0 | #DIV/0! | 0%
10 | 0 | #DIV/0! | 0%
20 | 0 | #DIV/0! | 0%
40 | 0 | #DIV/0! | 0%
VERIFICA FUNZIONAMENTO METODI RICOSTRUZIONE ITERATIVI
Tensione [kV] | collimazione [mm] | tempo rot. [s] | FOV [mm]
120 | 10 | 1 | head
Dose costante – riduzione rumore |  |  |  | Rumore costante – compensazione iterativo
Livello ricostruzione iterativa [%] | mAs | Rumore (dev std) [HU] |  | Livello ricostruzione iterativa [%] | mAs (valori dal costruttore) | Rumore (dev std) [HU]
0 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 0
10 | 0 | 0 |  | 10 | 180 | 0
20 | 0 | 0 |  | 20 | 160 | 0
30 | 0 | 0 |  | 30 | 140 | 0
40 | 0 | 0 |  | 40 | 120 | 0
50 | 0 | 0 |  | 50 | 100 | 0
60 | 0 | 0 |  | 60 | 80 | 0
70 | 0 | 0 |  | 70 | 60 | 0
80 | 0 | 0 |  | 80 | 40 | 0
90 | 0 | 0 |  | 90 | 20 | 0
100 | 0 | 0 |  | 100 | 10 | 0
CQ IMMAGINI – CATPHAN
ACQUISIZIONI SPIRALI
Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline
kV | mA | Tempo rot. [s] | Pitch | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm]
120 | 200 | 1 | 1 | 2.5 | 32 x 0,625 | 250
Rumore
mA |  | Dev std [HU] | Numero CT medio [HU]
200 | ROI 1 | 0 | #DIV/0!
| ROI 2 | 0
300 | ROI 1 | 0 | #DIV/0!
| ROI 2 | 0
Numero CT medio e uniformità numero CT
Posizione ROI | Numero CT medio [HU] | Scarto da valore centrale [HU] | Uniformità [toll. ± 4 HU]
centrale | 0 | - | -
h. 3 | 0 | 0 | ok
h. 6 | 0 | 0 | ok
h. 9 | 0 | 0 | ok
h. 12 | 0 | 0 | ok
| Max diff. [HU] | 0
| Risultato (c.a. < 10 HU) | ok
Accuratezza numero TC
Materiale | µ elett [cm2/g]?? a che energia? | kV
|  | 80 | 100 | 120 | 140
Numero CT medio [HU]
Air | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nessuna tolleranza in accettazione? Acqua?
Acrylic | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0
Bone50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LDPE | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0
Bone20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teflon® | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0
Polystyrene | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0
Delrin® | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0
Lung |  | 0 | 0 | 0 | 0
PMP | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0
Risoluzione spaziale
MTF | Misura [lp/cm] (software MTF wire) |  | < 10% da VALORE PRODUTTORE???
50% | 0
10% | 0
2% | 0
Risoluzione di contrasto
Presenza artefatti
Sono presenti artefatti di impatto clinico? |  |  | No
Slice sensitivity profile | [6 empty] | toll.: diff. % FWHM rispetto al rif. <= 30%
Spessore fetta minimo [mm] | 0.625
FVHM [mm] | #VALUE!
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) – Camera a ionizzazione Pencil 10cm
Parametri di baseline
kV | mA | Tempo rot. [s] | FOV [mm]
120 | 200 | 1 | 250
Accuratezza spessore fetta
Spessore impostato [mm] | Collimazione | Spessore misurato [mm] | Differenza [mm] | Tolleranza [± mm] | Risultato
0.625 | 20 x 0,625 | 0 | -0.625 | 0.5 | no
1.25 | 20 x 0,625 | 0 | -1.25 | 0.625 | no
2.5 | 20 x 0,625 | 0 | -2.5 | 1 | no
5 | 20 x 0,625 | 0 | -5 | 1 | no
10 | 20 x 0,625 | 0 | -10 | 1 | no
CONCLUSIONI
Giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 5 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| adeguato | □
| non adeguato | □
| adeguato con limitazioni | □
Note:
Lo Specialista in fisica medica
Giudizio di idoneità sull’uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 6 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| idoneo | □
| non idoneo | □
| idoneo con limitazioni | □
Verifica del mantenimento dei criteri specifici di accettabilità dell'attrezzatura ai sensi dell'art.163 comma 10 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| sì | □
| no | □
Opportuni interventi correttivi ai sensi dell'art.163 comma 12 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
Data: | 2022-01-18
Il Responsabile dell’impianto radiologico

## Annuale
ANNUALE
DOSE IN FANTOCCIO – DIODO DOSE PROFILER (HEAD-BODY)
ACQUISIZIONI SPIRALI con dose probe
Protocollo TC scelto su Ocean: |  |  | Revolution EVO
kV | mA | collimazione (mm) | pitch | tempo rot (s) | FOV | posiz | CTDI 100 (mGy) | CTDI w (mGy) | CTDI vol (mGy) | CTDIvol TC (mGy) | Δ%
120 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 17.68 | 18.7 | 18.7 | 19.5 | 4.278%
120 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 17.59 | 18.61 | 18.61 | 19.5 | 4.782%
120 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 17.57 | 18.59 | 18.59 | 19.5 | 4.895%
80 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 5.019 | 5.521 | 5.521 | 5.9 | 6.865%
100 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 10.51 | 11.14 | 11.14 | 11.9 | 6.822%
140 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 26 | 27.3 | 27.3 | 28.4 | 4.029%
120 | 50 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 8.844 | 9.357 | 9.357 | 9.7 | 3.666%
120 | 200 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 35.06 | 37.09 | 37.09 | 39 | 5.15%
120 | 300 | 10 | 1 | 0.5 | head | centro | 52.48 | 55.53 | 55.53 | 58.4 | 5.168%
120 | 100 | 40 | 1 | 0.5 | head | centro | 12.88 | 13.62 | 13.62 | 14.3 | 4.993%
120 | 100 | 10 | 0.42 | 0.5 | head | centro | 7.423 | 7.853 | 18.7 | 19.5 | 4.278%
120 | 100 | 40 | 0.42 | 0.5 | head | centro | 5.416 | 5.73 | 13.64 | 14.3 | 4.839%
120 | 100 | 10 | 1 | 0.4 | head | centro | 17.64 | 18.66 | 18.66 | 19.5 | 4.502%
120 | 100 | 10 | 1 | 1 | head | centro | 17.6 | 18.62 | 18.62 | 19.5 | 4.726%
20 | 100 | 10 | 0.969 | 0.5 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! | nel software piranha uso fantoccio head | non inseirta nel report, serve come nostra baseline
100 | 100 | 10 | 0.969 | 0.5 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! | nel software piranha uso fantoccio head
120 | 100 | 10 | 0.969 | 0.5 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! | nel software piranha uso fantoccio head
140 | 100 | 10 | 0.969 | 0.5 | large body | centro |  |  |  |  | #DIV/0! | nel software piranha uso fantoccio head
No altre collimazioni (2.5, 5, 10… possibili solo in assiale)

## Annuale - Catphan
CATPHAN 700
PROTOCOLLO DI ACQUISIZIONE CATPHAN
1) Laser su fetta di centratura (zero)
2) Verifica centratura
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | Fetta | kV | mA | Tempo rot. [s] | Spessore fetta minimo [mm] | Collimazione | FOV [mm]
| tutti | assiale | HEAD | Centratura | 120 | 200 | 1 | 0.625 | 20 x 0,625 | 250
3) Acquisizioni assiali
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | Fetta | kV | mA | Tempo rot. [s] | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm]
| tutti | assiale | HEAD | Centratura | 120 | 200 | 1 | 0.625 | 20 x 0,625 | 250
[8 empty] | 1.25 | 20 x 0,625
[8 empty] | 2.5 | 20 x 0,625
[8 empty] | 5 | 20 x 0,625
[8 empty] | 10 | 20 x 0,625
4) Acquisizioni spirali
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | kV | mA | Tempo rot. [s] | Pitch | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm] | Estensione [mm]
| tutti | spirale | HEAD | 120 | 200 | 1 | 1 | 2.5 | 32 x 0,625 | 250 | [-10; +180]
300
ANALISI DELLE IMMAGINI
Utilizzare sempre le acquisizioni SPIRALI eccetto per l’analisi dello spessore di fetta
Rumore
Utilizzare due fette uniformi consecutive + ROI centrale circolare diametro 2 cm
mA | 200
Fetta unif. | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
1
2
mA | 300
Fetta unif. | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
1
2
Numero CT medio e uniformità numero TC
Utilizzare una fetta uniforme + 5 ROI circolari diametro 2 cm (una centrale e quattro a 1 cm dal bordo della zona omogenea)
mA | 200
ROI | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
centrale
h. 3
h. 6
h. 9
h. 12
Accuratezza numero TC
Utilizzare la fetta di centratura + ROI su inserti di densità nota
| mA | 200
| kV | 120
kV | Materiale | Media [HU]
120 | Air
Acrylic
Bone50
LDPE
Bone20
Teflon®
Polystyrene
Delrin®
Lung
PMP
Risoluzione spaziale
Utilizzare la fetta con il pin della PSF + plugin Spice-CT → MTF in ImageJ oppure software di analsi
mA | 200
MTF | Misura [lp/cm] (software MTF wire)
50%
10%
2%
Accuratezza spessore fetta
Utilizzare le acquisizioni ASSIALI della fetta di centratura
Considerare gli inserti inclinati + plugin ImageJ Catphan → analisi thickness oppure software di analisi
mA | 200
Spessore impostato [mm] | Collimazione | Spessore misurato [mm]
0.625 | 20 x 0,625
1.25 | 20 x 0,625
2.5 | 20 x 0,625
5 | 20 x 0,625
10 | 20 x 0,625
Risoluzione di contrasto
Utilizzare l’inserto di contrasto
mA | 200
Presenza artefatti
Sono presenti artefatti di impatto clinico? |  |  | No
Slice sensitivity profile

## Report Annuale
CONTROLLO DI QUALITA' SU SISTEMI DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
Controllo del |  | 2026-02-25
Tipologia di controllo |  | Prova di stato
Azienda |  | ASL TO 3 Rivoli
Sala / Unità operativa |  | Radiologia
Apparecchiatura |  | TC
Marca / Modello |  | Philips
S/N tubo
Operatori |  | Bracco, Pinna, Lombardo
DOSE IN FANTOCCIO
ACQUISIZIONI SPIRALI – Diodo CT dose profiler
Protocollo Ocean: | Revolution EVO
Fantoccio HEAD
Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline
Tensione [kV] | mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
120 | 100 | 10 | 1 | 0.5 | head
Riproducibilità del CTDI
# misura | CTDIvol [mGy] | % media | Risultato
1 | 18.7 | 0.3578% | ok
2 | 18.61 | -0.1252% | ok
3 | 18.59 | -0.2326% | ok
Media | 18.6333 | Scarto | Risultato
Rif. (accettazione) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
Tensione [kV] | CTDIvol[mGy] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%) | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
80 | 5.521 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.9 | 6.865% | ok
100 | 11.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.9 | 6.822% | ok
120 | 18.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.278% | ok
140 | 27.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.4 | 4.029% | ok
Variazione del CTDI in funzione della corrente
Corrente [mA] | CTDIvol[mGy] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%) | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
50 | 9.357 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.7 | 3.666% | ok
100 | 18.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.278% | ok
200 | 37.09 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 39 | 5.15% | ok
300 | 55.53 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 58.4 | 5.168% | ok
Variazione del CTDI in funzione di collimazione e pitch
collimazione [mm] | pitch | CTDIvol[mGy] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%) | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
10 | 1 | 18.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.278% | ok
40 | 1 | 13.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.3 | 4.993% | ok
10 | 0.42 | 18.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.278% | ok
40 | 0.42 | 13.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.3 | 4.839% | ok
Variazione del CTDI in funzione del tempo di rotazione
tempo rot (s) | CTDIvol[mGy] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%) | CTDIvol TC [mGy] | Scarto % TC-misura | Risultato (c.a.<20%)
0.4 | 18.66 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.502% | ok
1 | 18.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.726% | ok
0.5 | 18.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.5 | 4.278% | ok
Riferimenti con FOV body e fantoccio head
Tensione [kV] | CTDIvol[mGy] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%) | CTDIvol TC [mGy]
20 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
100 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
140 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CQ IMMAGINI – CATPHAN
ACQUISIZIONI SPIRALI
Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline
kV | mA | Tempo rot. [s] | Pitch | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm]
120 | 200 | 1 | 1 | 2.5 | 32 x 0,625 | 250
Rumore
mA |  | Dev std [HU] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. (toll. <10%) | Risultato (c.a.<15%) |  |  |  |  | Tolleranza
200 | ROI 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Lo scarto tra valore misurato e quello di riferimento non dovrebbe differire del ±10%.
| ROI 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Criteri minimi di accettabilità: il rumore non deve differire dal valore di riferimento di più
300 | ROI 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | di ±20%.
| ROI 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | word | toll. e c.m.a.: diff. % da rif. <= 15%
mA |  | Numero CT medio [HU] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<15%)
200 | ROI 1 e 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | ROI 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Tolleranza | numero CT
Lo scarto tra valore misurato e quello di riferimento non dovrebbe differire di ±4 HU
Numero CT medio e uniformità numero CT | [9 empty] | Criteri minimi di accettabilità:
Posizione ROI | Numero CT medio [HU] | Scarto da valore centrale [HU] | Uniformità [toll. ± 10 HU] | Rif. (accettazione) | Scarto da rif. [HU] | Risultato (toll. ± 4 HU) |  |  |  | il numero TC dell’acqua non deve differire dal valore di riferimento di più di ± 5 per fantoccio d'acqua fino a 30 cm di diametro.
centrale | 0 | - | - | 0 | 0 | ok
h. 3 | 0 | 0 | ok | [6 empty] | il numero TC dell’acqua non deve differire dal valore di riferimento di più di ± 10 per gli altri materiali
h. 6 | 0 | 0 | ok
h. 9 | 0 | 0 | ok
h. 12 | 0 | 0 | ok | [6 empty] | Tolleranza uniformità
di riferimento di più di ± 10 per fantoccio head e body
Accuratezza numero TC
Materiale | µ elett [cm2/g]?? a che energia? | [7 empty] | word | toll. e c.m.a.: max diff. tra valor medio centrale e valori ai bordi < 10 HU
|  | Numero CT medio [HU] | Rif. (accettazione) | Scarto rif. | Risultato (c.a.<10 HU per l’acqua) |  |  |  |  | Tolleranza accuratezza numero TC
Air | 0.001 | 0 | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | La variazione del numero TC degli inserti deve essere entro ± 10 numeri TC o entro
Acrylic | 1.147 | 0 | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | 5% del valore di riferimento.
Bone50 |  | 0 | 0 | 0 | ok
LDPE | 0.945 | 0 | 0 | 0 | ok |  |  |  | word | toll: diff. da rif. <= 10 HU per acqua o inserto uniforme
Bone20 |  | 0 | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | c.m.a.: diff. Da rif. <= 20 HU per acqua e <= 30 HU per altri materiali
Teflon® | 1.868 | 0 | 0 | 0 | ok
Polystyrene | 0.998 | 0 | 0 | 0 | ok
Delrin® | 1.363 | 0 | 0 | 0 | ok
Lung |  | 0 | 0 | 0 | ok
PMP | 0.853 | 0 | 0 | 0 | ok
Risoluzione spaziale |  |  | da valore produttore in teoria!!! | [6 empty] | Tolleranza
MTF | Misura [lp/cm] (software MTF wire) | Rif. [lp/cm] sw (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<10% o <0.5 lp/mm se superiore) | [5 empty] | Il valore di modulazione o di MTF non dovrebbe differire di ±10% rispetto al valore
0.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | di riferimento.
0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | word | accettazione = rif.
Risoluzione di contrasto
Tolleranza
Deve essere visibile un inserto di 0.35 cm di polistirene immerso in una regione d'acqua
Presenza artefatti
Sono presenti artefatti di impatto clinico? |  |  | No | [5 empty] | word | toll. e c.m.a.: assenti artefatti con impatto clinico
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) – Camera a ionizzazione Pencil 10cm
Parametri di baseline
kV | mA | Tempo rot. [s] | FOV [mm]
120 | 200 | 1 | 250
Accuratezza spessore fetta
Spessore impostato [mm] | Collimazione | Spessore misurato [mm] | Differenza [mm] | Tolleranza [± mm] | Risultato
0.625 | 20 x 0,625 | 0 | -0.625 | 0.5 | no
1.25 | 20 x 0,625 | 0 | -1.25 | 0.625 | no
2.5 | 20 x 0,625 | 0 | -2.5 | 1 | no
5 | 20 x 0,625 | 0 | -5 | 1 | no
10 | 20 x 0,625 | 0 | -10 | 1 | no
CONCLUSIONI
Giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 5 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| adeguato | □
| non adeguato | □
| adeguato con limitazioni | □
Note:
Lo Specialista in fisica medica
Giudizio di idoneità sull’uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 6 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| idoneo | □
| non idoneo | □
| idoneo con limitazioni | □
Verifica del mantenimento dei criteri specifici di accettabilità dell'attrezzatura ai sensi dell'art.163 comma 10 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| sì | □
| no | □
Opportuni interventi correttivi ai sensi dell'art.163 comma 12 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
Data: | 2026-02-25
Il Responsabile dell’impianto radiologico

## Semestrale
SEMESTRALE
DOSE IN FANTOCCIO – DOSE IN ARIA (FREE IN AIR)
Eseguire SOLTANTO o le 6 acquisizioni assiali o le 6 acquisizioni spirali
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) con CI
Posizionare la CI a sbalzo centrata all’isocentro.
Dose free in air
kV | mA | collimazione (mm) | tempo rot (s) | FOV | n. fette | CT exposure (mGycm) | Time (ms) | CTDIvol TC (mGy)
120 | 100 | 10 | 1 | head | 1
120 | 100 | 10 | 1 | head | 1
120 | 100 | 10 | 1 | head | 1
80 | 100 | 10 | 1 | head | 1
100 | 100 | 10 | 1 | head | 1
140 | 100 | 10 | 1 | head | 1
ACQUISIZIONI SPIRALI con dose probe
Protocollo TC scelto su Ocean: |  |  | Revolution EVO
Posizionare la dose probe a sbalzo centrata all’isocentro.
kV | mA | collimazione (mm) | pitch | tempo rot (s) | FOV | CTDI 100 (mGy) | Time (ms) | CTDIvol TC (mGy) | BODY | CTDI 100 | CTDI TC
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  |  |  | 120 | 23.16 | 9.62
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  |  |  | 80 | 8.673 | 3.04
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  |  |  | 100 | 15.3 | 5.96
80 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head |  |  |  | 140 | 31.67 | 13.99
100 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head
140 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head

## Semestrale - Catphan
CATPHAN 700
PROTOCOLLO DI ACQUISIZIONE CATPHAN
1) Laser su fetta di centratura (zero)
2) Verifica centratura
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | Fetta | kV | mA | Tempo rot. [s] | Spessore fetta minimo [mm] | Collimazione | FOV [mm]
| tutti | assiale | HEAD | Centratura | 120 | 200 | 1 | 0.625 | 20 x 0,625 | 250
3) Acquisizioni spirali
| Tipo controllo | Modalità | Protocollo | kV | mA | Tempo rot. [s] | Pitch | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm] | Estensione [mm]
| tutti | spirale | HEAD | 120 | 200 | 1 | 0.969 | 2.5 | 32 x 0,625 | head | [I10; S180]
ANALISI DELLE IMMAGINI
Utilizzare sempre le acquisizioni SPIRALI eccetto per l’analisi dello spessore di fetta
Rumore
Utilizzare due fette uniformi consecutive + ROI centrale circolare diametro 2 cm
mA | 200
Fetta unif. | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
1 | 1
2 | 2
Numero CT medio e uniformità numero TC
Utilizzare una fetta uniforme + 5 ROI circolari diametro 2 cm (una centrale e quattro a 1 cm dal bordo della zona omogenea)
mA | 200
ROI | # | Area | Media [HU] | Dev std [HU] | Min [HU] | Max [HU]
centrale | 2
h. 3 | 3
h. 6 | 4
h. 9 | 5
h. 12 | 6
Accuratezza numero TC
Utilizzare la fetta di centratura + ROI su inserti di densità nota
| mA | 200
| kV | 120
kV | Materiale | Media [HU]
120 | Air
Acrylic
Bone50
LDPE
Bone20
Teflon®
Polystyrene
Delrin®
Lung
PMP
Risoluzione spaziale
Utilizzare la fetta con il pin della PSF + plugin Spice-CT → MTF in ImageJ oppure software di analsi
mA | 200
MTF | Misura [lp/cm] (software MTF wire)
50%
10%
2%
Risoluzione di contrasto
Utilizzare l’inserto di contrasto
mA | 200
Presenza artefatti
Sono presenti artefatti di impatto clinico? |  |  | No
Slice sensitivity profile

## Report Semestrale
CONTROLLO DI QUALITA' SU SISTEMI DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
Controllo del |  | 2025-10-20
Tipologia di controllo |  | Prova di costanza semestrale
Azienda |  | A.O. Ordine Mauriziano
Sala / Unità operativa |  | DEA
Apparecchiatura |  | TC
Marca / Modello |  | GE Revolution EVO
S/N tubo |  | 120265BA4
Operatori |  | Cutaia, De Cilladi, Pinna
DOSE IN ARIA + CONFRONTO DOSE IN FANTOCCIO
ACQUISIZIONI ASSIALI (1 fetta) – Camera a ionizzazione Pencil 10cm
Riproducibilità del CTDI
kV | mA | collimazione [mm] | tempo rot (s) | FOV
120 | 100 | 10 | 1 | head
# misura | Dose free air [mGy*cm] | % media | Risultato
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
Confronto con dose in fantoccio HEAD mediante fattori pH
mA | collimazione [mm] | tempo rot (s) | FOV
100 | 10 | 1 | head
kV | CTDI100 free in air [mGy] | pH C.I. | CTDIvol HEAD (ricavato da pH) [mGy] | CTDIvol HEAD CT [mGy] | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%)
80 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
risultato linearità | 0.9969 | ok
ACQUISIZIONI SPIRALI – Diodo CT dose profiler
Protocollo Ocean: | Revolution EVO
Riproducibilità del CTDI
kV | mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
120 | 100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head
# misura | Dose free air [mGy*cm] | % media | Risultato
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Variazione del CTDI in funzione della tensione
Confronto con dose in fantoccio HEAD mediante fattori pH
mA | collimazione [mm] | pitch | tempo rot (s) | FOV
100 | 20 x 2,5 | 0.969 | 1 | head
kV | CTDI 100 [mGy] | pH diodo | CTDIvol HEAD (ricavato da pH) [mGy] | CTDIvol HEAD CT [mGy] | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<20%)
80 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
risultato linearità | 0.9969 | ok
CQ IMMAGINI – CATPHAN
ACQUISIZIONI SPIRALI
Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline | Parametri di baseline
kV | mA | Tempo rot. [s] | Pitch | Spessore fetta [mm] | Collimazione | FOV [mm]
120 | 200 | 1 | 0.969 | 2.5 | 32 x 0,625 | head
Rumore
mA |  | Dev std [HU] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. (toll. <10%) | Risultato (c.a.<15%) |  |  | Tolleranza
200 | ROI 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Lo scarto tra valore misurato e quello di riferimento non dovrebbe differire del ±10%.
| ROI 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Criteri minimi di accettabilità: il rumore non deve differire dal valore di riferimento di più
[7 empty] | word | toll. e c.m.a.: diff. % da rif. <= 15%
mA |  | Numero CT medio [HU] | Rif. (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<15%)
200 | ROI 1 e 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lo scarto tra valore misurato e quello di riferimento non dovrebbe differire di ±4 HU
Numero CT medio e uniformità numero CT | [7 empty] | Criteri minimi di accettabilità:
Posizione ROI | Numero CT medio [HU] | Scarto da valore centrale [HU] | Uniformità [toll. ± 10 HU] | Rif. (accettazione) | Scarto da rif. [HU] | Risultato (toll. ± 4 HU) |  | il numero TC dell’acqua non deve differire dal valore di riferimento di più di ± 5 per fantoccio d'acqua fino a 30 cm di diametro.
centrale | 0 | - | - | 0 | 0 | ok
h. 3 | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | il numero TC dell’acqua non deve differire dal valore di riferimento di più di ± 10 per gli altri materiali
h. 6 | 0 | 0 | ok
h. 9 | 0 | 0 | ok
h. 12 | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | Tolleranza uniformità
di riferimento di più di ± 10 per fantoccio head e body
Accuratezza numero TC
Materiale | µ elett [cm2/g]?? a che energia? | [5 empty] | word | toll. e c.m.a.: max diff. tra valor medio centrale e valori ai bordi < 10 HU
|  | Numero CT medio [HU] | Rif. (accettazione) | Scarto rif. | Risultato (c.a.<10 HU per l’acqua) |  |  | Tolleranza accuratezza numero TC
Air | 0.001 | 0 | 0 | 0 | ok |  |  | La variazione del numero TC degli inserti deve essere entro ± 10 numeri TC o entro
Acrylic | 1.147 | 0 | 0 | 0 | ok |  |  | 5% del valore di riferimento.
Bone50 |  | 0 | 0 | 0 | ok
LDPE | 0.945 | 0 | 0 | 0 | ok |  | word | toll: diff. da rif. <= 10 HU per acqua o inserto uniforme
Bone20 |  | 0 | 0 | 0 | ok |  |  | c.m.a.: diff. Da rif. <= 20 HU per acqua e <= 30 HU per altri materiali
Teflon® | 1.868 | 0 | 0 | 0 | ok
Polystyrene | 0.998 | 0 | 0 | 0 | ok
Delrin® | 1.363 | 0 | 0 | 0 | ok
Lung |  | 0 | 0 | 0 | ok
PMP | 0.853 | 0 | 0 | 0 | ok
Risoluzione spaziale |  |  | da valore produttore in teoria!!! |  |  |  |  | Tolleranza
MTF | Misura [lp/cm] (software MTF wire) | Rif. [lp/cm] sw (accettazione) | Scarto % rif. | Risultato (c.a.<10% o <0.5 lp/mm se superiore) |  |  |  | Il valore di modulazione o di MTF non dovrebbe differire di ±10% rispetto al valore
50% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | di riferimento.
10% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | word | accettazione = rif.
toll. e c.m.a.: diff. % con valore dichiarato dal produttore <= 10% o 0.5 lp/mm quando maggiore
Risoluzione di contrasto
Tolleranza
Deve essere visibile un inserto di 0.35 cm di polistirene immerso in una regione d'acqua
Presenza artefatti
Sono presenti artefatti di impatto clinico? |  |  | No |  |  |  | word | toll. e c.m.a.: assenti artefatti con impatto clinico
CONCLUSIONI
Giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 5 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| adeguato | □
| non adeguato | □
| adeguato con limitazioni | □
Note:
Lo Specialista in fisica medica
Giudizio di idoneità sull’uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 6 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| idoneo | □
| non idoneo | □
| idoneo con limitazioni | □
Verifica del mantenimento dei criteri specifici di accettabilità dell'attrezzatura ai sensi dell'art.163 comma 10 del
D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| sì | □
| no | □
Opportuni interventi correttivi ai sensi dell'art.163 comma 12 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
Data: | 2025-10-20
Il Responsabile dell’impianto radiologico